低温过氧化氢灭菌器技术参数

*1、适用范围：设备可针对单通道的管腔器械和软式内镜；双通道或多通道的管腔器械和软式内镜进行灭菌

█2、灭菌程序≥4个，程序至少包括管腔、非管腔、软式内镜灭菌程序、快速灭菌程序或Duo循环

*3、灭菌腔体有效容积≥120L，有效容积为实际装载容积（有等离子线圈的为等离子线圈内容积，无等离子线圈的为腔体容积）

█4、过氧化氢残留:灭菌后器械表面过氧化氢残留≤0.1mg/kg;使用场所，机器使用8h环境下，空气中过氧化氢浓度值≤0.8mg/m³（提供检测报告）

5、≥3个灭菌程序在灭菌剂注入腔内前，均可自动检测腔内湿度，并自动排除（提供证明材料，并标注文件所在页码）

★6、非管腔器械灭菌时间：针对非管腔器械灭菌循环时间≤30 min；该时间内须包含除湿及湿度监测工作环节

7、管腔器械灭菌时间：针对管腔器械灭菌循环时间≤55 min；该时间内须包含除湿及湿度监测工作环节

█8、 软镜器械灭菌时间：针对软镜器械灭菌循环时间≤47 min；该时间内须包含除湿及湿度监测工作环节

*9、管腔器械灭菌能力：可以对管径φ≤0.78mm；长度≥500mm的金属管腔进行灭菌

10、管腔器械处理量：5次模拟试验可处理≥50个φ≤0.8mm，长度≥500mm的不锈钢管腔；5次模拟试验可处理共计50个φ≤1.0mm，长度≥1000mm聚四氟乙烯医用管路；提供具备CMA标识的检测报告

*11、达芬奇手术器械兼容性：可兼容达芬奇手术器械，提供达芬奇器械厂家说明书或认证报告。

12、至少具备2个可处理达芬奇镜头的灭菌循环，满足器械混装要求

13、工作温度≤56℃

14、灭菌剂浓度≤60%

■15具备过氧化氢浓度监测功能

★16、灭菌剂采用透明可视包装，无挥发；常温保存

■17、耗材使用量：灭菌剂采用杯装形式或卡匣式，一次装载最多可使用≥15个循环。提供技术白皮书或使用说明书证明

18、操作显示系统：PC控制系统，≥10"触摸彩色显示屏，可实时显示当前循环模式及剩余时间和相关灭菌参数。

19、记录打印：可自动打印每个灭菌周期的实时参数如舱内压、温度和灭菌时间等灭菌参数和故障显示的信息记录（提供打印记录证明）。

■20、兼容性证明：提供不少于以下三个品牌：达芬奇手术器械、Olympus、Storz、Stryker、Pentax、Wolf等器械厂家出具的灭菌兼容性证明文件。

21、开门方式：电动，具备应急开门方式

22、提供与设备同品牌数据采集系统1套（含硬件和软件），免费开放所有设备端口及协议，可实现与追溯系统及医院HIS系统连接，自动关联灭菌循环参数。支持第三方追溯软件调用

■23、配备同品牌快速生物阅读器，生物监测结果读取时间≤20分钟，可直接USB接口连接打印机打印生物监测结果或通过USB接口与电脑连接存储数据

■24、具备器械兼容性网络查询系统，提供相关链接及查询系统截图

*25、设备使用年限≥10年，提供设备铭牌证明

*26、耗材供应期间，免费提供设备保养服务，须含配套耗材和备件（投标人提供承诺函）