项目名称：机器人式智能显微可视化系统

预算金额：550万

数量：1套

1、光学系统

1.1、总体要求：主要用于神经外科手术区域照明和放大并支持术中观察，三人六目配置，主刀镜、助手镜和对手镜各一套，电磁锁落地式支架，满足超显微外科及荧光手术要求。

1.2、光学系统:采用复消色差技术

★1.3、工作距离：230～600mm

1.4、变焦模式：电动连续变焦（速度可调），同时在主镜上配备手动备用调焦

1.5、最多配备一个变倍器或类似装置下，最大放大倍数≥30倍

1.6、变倍比：1：6或6：1

1.7、调焦变倍联动调焦变倍联动：自动匹配调焦速度与放大倍率，高倍时调焦速度慢，低倍时调焦速度快

1.8、定位锁焦功能：在工作距离范围内，可任意改变观察角度和观察距离，始终保持视场中心清晰、不失焦

1.9、具备双激光辅助自动对焦功能

1.10、广角目镜，眼杯高度可调，目镜屈光补偿范围：+5D～-5 D

1.11、主刀镜：0°～180°全金属可调双目镜筒

1.12、侧面多关节旋转立体助手镜

1.13、对手镜：0°～180°全金属可调双目镜筒,可独立光学调焦

2、照明系统

★2.1、氙灯光源：主光源与备用光源功率均≥300W氙灯，集成化设计无外挂，有氙灯寿命显示

2.2、照明安全控制：可实现光亮度与工作距离联动，光照范围与术野范围联动，可防止术中组织灼伤

2.3、提供双光路辅助照明或精显照明装置，解决深腔手术区域照明阴影的问题

2.4、光斑调节：配备手动光斑调节旋钮，可连续无级调节光斑大小（具备自动调节功能）

2.5、具备光度计精密测量照明强度，可以自动调节亮度保持在恒定的照明输出

3、支架系统

★3.1、平衡调校方式：各关节可电动平衡调节

3.2、镜头微调模式：具备XY平移功能

3.3、手柄：两个手柄左右对称，可通过触控屏个性化设置各个按钮功能，如：拍照、录像、自动对焦、荧光开关/回放、光亮度调整

3.4、具备自动归位功能

*3.4、具备消毒罩自动抽真空功能

3.5、消毒罩耗材开放，如为专用耗材，则设备使用期间免费提供

★3.6、六关节全电磁锁控制

3.7、支架最大水平伸展范围≥1500mm

3.8、支架占地面积 ≥700 x 700mm

4、影像系统

★4.1、全内置原厂摄像头，无外露分光器和摄像接口

4.2、摄像头:2D输出最大分辨率≥3840 x 2160；3D输出分辨率≥1920 x 1080，

4.3、显示器要求：≥24英寸3D、4k显示器，触摸控制，集成于显微镜支架上

4.4、示教用移动式4K、3D监视器，尺寸≥55英寸

4.5、内置高清视频记录和编辑系统：内置≥1T硬盘,带usb移动硬盘接口

4.6、具备语音录制功能

5、术中血管荧光模块

5.1、造影剂：吲哚菁绿

*5.2、系统内置血管荧光模块

5.3、影像品质：≥1080p画质，荧光影像和正常视频影像可同时自动记录并存储

5.4、荧光染色区域自动增强功能

5.5、可直接将黑白荧光显示为绿色，生成直观完全同步实时的手术部位增强图

5.6、提供彩色荧光分析功能：可判断皮层血流灌注情况和荧光强度分析

6、黄荧光造影模块

6.1、造影剂：荧光素钠

*6.2、内置黄荧光模块

7、智能导航连接及其他

7.1、具备全内置镜内投射功能：以把显微镜参数、荧光造影影像等投射到目镜内，便于术中观察

7.2、内置通用导航模块：永久免费开放导航端口

7.3、配备热插拔术中观察镜或外配光源摄像一体机满足术中观察需要（含台车）

控制面板：触控式控制面板，可以控制光学、支架、影像、荧光等系统功能

功能脚踏开关:有线连接或无线连接

8、配置清单：

8.1、显微镜系统（含落地式支架） 1套

8.2、≥24英寸显示器 1台

8.3、主刀镜 （含目镜） 1套

8.4、助手镜（含目镜） 1套

8.5、对手镜（含目镜） 1套

8.6、≥300W主、备氙灯 1套

8.7、4k、3D影像系统 1套

8.8、血管荧光模块 1套

8.9、黄荧光造影模块 1套

8.10、≥55英寸示教用移动式4K、3D监视器 1台

8.11、术中观察镜 1套

8.12、多功能脚踏开关 1个

8.13、3D眼镜 10副