{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":241,"n_cols":3,"rows_kept":241,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                              蚌埠医学院第一附属医院医疗设备\n                          维修服务项目公示\n     我单位现就以下医疗设备维修服务项目进行公示，公示期为2021年2月1日至2021年2月8日，如有异议，请在公示期内向医学工程部（联系电话：0552-3086956）书面反映，特此公告。\n"]
["设备使用科室","服务项目","服务商"]
["检验科","UPS电源电池失效，更换","易事特集团股份有限公司"]
["镭疗室","放射源维修","山东新华医疗器械股份有限公司"]
["医学工程部","Babylog8000呼吸机维修","德尔格医疗设备（上海）有限公司"]
["口腔科(门诊)","治疗台更换气控膜片，更换水阀","上海旭申医疗设备有限公司"]
["血液净化中心","金宝血透机维修","合肥瑶海区惠医机电维修服务中心"]
["血液净化中心","费森尤斯血透机维修","费森尤斯医药用品（上海）有限公司"]
["血液净化中心","费森尤斯血透机维修","费森尤斯医药用品（上海）有限公司"]
["儿科(住院)","babylog8000呼吸机维修","上海景穗电子科技有限公司"]
["消毒供应中心","水处理维修","杭州惠洁科技有限公司"]
["消毒供应中心","史帝瑞灭菌器维修","蚌埠市禹会区恒久机电供应站"]
["综合楼手术室","wolf经皮肾镜后封盖丢失，系统泄露，器械通道损坏","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","30度施乐辉关节镜物镜打坏进水，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","31度施乐辉关节镜柱状晶体破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","光纤导光束亮度达不到要求，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","博进钻后盖缺失，购买","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","0度shenda鼻窦镜柱状透镜破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","storz气腹机异响有漏气声，需更换高低压隔膜和高压阀芯","合肥顶欣商贸有限公司"]
["综合楼手术室","氮气脚踏漏气，需要更换密封圈。气钻马达动力不足维修","安徽博盛医疗用品有限公司"]
["门急诊手术室","过氧化氢灭菌器注射电磁阀损坏，维修","合肥琦达医疗用品有限公司"]
["门儿科(住院)","金宝血滤机维修","百特医疗用品贸易（上海）有限公司"]
["中心实验室","进口制冰机压缩机高温故障，维修","蚌埠市龙子湖区永胜制冷技术服务部"]
["呼吸病科","呼吸机呼出端更换呼出端流量传感器","合肥良玉贸易有限公司"]
["康复医学科","高压氧舱配套空压机组保养","南京天齐压缩机工程有限公司"]
["门碎石治疗室","体外冲击波碎石机购买一批电极","深圳市慧康医疗器械有限公司"]
["口腔科(门诊)","万洁水处理维修","杭州惠洁科技有限公司"]
["综合楼手术室","施乐辉脚踏踩脚踏没反应，需更换传感器","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","施乐辉动力系统主机需更换电源板","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","storz30度腹腔镜 图像模糊，柱状晶体断裂，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","storz30度腹腔镜 无导光光纤全部断裂，工作管变形，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["急诊外科(住院)","哈美顿呼吸机氧电池耗尽，需更换，流量传感器损坏，需更换","上海凡宇实业有限公司"]
["门急诊手术室","蔡司显微镜脚踏控制操纵杆操作不了，机械内部卡死，维修","卡尔蔡司（上海）管理有限公司"]
["超声波室","三星彩超机器无视频信号输出，显卡I O板烧坏，需要更换","南京精荣医疗器械有限公司"]
["医学工程部","史帝瑞灭菌器真空泵 电机抱死，轴承变形卡住，维修","蚌埠市龙子湖区学友机电维修部"]
["门急诊手术室","过氧化氢灭菌器保养报警，需保养","合肥琦达医疗用品有限公司"]
["检验科","血沉仪马达组件损坏，需更换","蚌埠市康信生物科技有限公司"]
["附院手术室","附手购买十个抓取钳手柄，购买三个气腹针（管）","杭州优美医疗设备有限公司"]
["附院手术室","30度stryker宫腔镜模糊，柱状晶体断裂，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["膀胱镜室","取石钳钳头损坏，需维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["泌尿外科(住院)","阿洛卡彩超探头衰减严重，维修","南京龙亦鑫医疗器械有限公司"]
["儿科(住院)","儿科实验室放试剂的冰箱不制冷，经检查发现压缩机不工作，维修","蚌埠市龙子湖区永胜制冷技术服务部"]
["消毒供应中心","史帝瑞灭菌器门压力开关漏水损坏，更换门压力开关","北京慧能思高医疗器械有限公司"]
["综合楼手术室","strz光纤 30度施乐辉关节镜光纤亮度达不到和关节镜物镜坏，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","\nstorz摄像头主机摄像头无法识别，需更换信号输入板","合肥顶欣商贸有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","\nstorz摄像头主机无法识别摄像头，需更换output板","合肥顶欣商贸有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","\nstorz冷光源 电源主板坏，需更换电源主板","合肥顶欣商贸有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","storz冷光源电源主板损坏，无法点亮灯泡","合肥顶欣商贸有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","\nstorz气腹机 按键失灵，无法正常使用，需更换控制主板","合肥顶欣商贸有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","\n美敦力动力手柄 电机，轴承坏，维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","\n美敦力动力手柄无法转动，电机坏，轴承锈蚀，维修\n","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","施乐辉动力系统手柄报E5 E6代码故障，无法转动，马达坏，维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["心血管科","监护仪工作站维修","安徽途安医疗技术服务有限公司"]
["医学工程部","攀龙麻醉机麻醉剂快充模块故障，需要更换","广东宝莱特攀龙全国总代理"]
["胃镜室","奥林巴斯电子胃镜钳道漏水，无法使用，需要维修","合肥合适商贸有限公司"]
["附院手术室","30度电切镜柱状透镜破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["附院手术室","wolf电切镜 柱状透镜破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["附院手术室","胆道镜导光管一处压扁，导光头漏水，角度钢丝断，维修","广州市欧太贸易有限公司"]
["附院手术室","storz气腹机主机更换显示板","合肥顶欣商贸有限公司"]
["附院手术室","塑料夹钳转轮出水口丢失，钳头变形，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["放射科","西门子胃肠机 床板撞地无法移动，不能曝光，维修","西门子医疗系统有限公司"]
["急诊内科(住院)","迈科唯呼吸机两台呼吸机更换氧电池","安徽西喜医疗科技有限公司"]
["急诊耳鼻喉咽喉-头颈外科(门)","pentax主机氙气灯泡购买两个","合肥市宾得技术有限公司"]
["门急诊手术室","蒸汽灭菌器压力传感器，过滤器需更换","上海天视科技发展有限公司"]
["心脏外科(住院)","呼吸机电池损坏，需更换","合肥良玉贸易有限公司"]
["综合楼手术室","往复锯维修","合肥金地贸易有限责任公司"]
["综合楼手术室","shenda耳镜 柱状透镜破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","施乐辉动力系统手柄报e5错误，电机短路需更换","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","storz光纤 内部导光丝断裂，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","腹腔镜柱状透镜破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","往复锯手柄传动附件损伤，缺失，维修","合肥金地贸易有限责任公司"]
["消毒供应中心","史帝瑞灭菌器真空泵线圈短路故障，维修","蚌埠市龙子湖区学友机电维修部"]
["泌尿外科(住院)","取石钳损坏，需维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["支气管镜","冷冻治疗仪压力表漏气，需要更换","北京库蓝医疗设备有限公司"]
["超声波室","GE彩超键盘失灵，需要更换键盘膜","南京宏亦鑫医疗器械有限公司"]
["超声波室","日立彩超轨迹球失灵，更换","南京宏亦鑫医疗器械有限公司"]
["超声波室","GE彩超触摸屏失灵，更换","南京精荣医疗器械有限公司"]
["超声心动","彩超键盘损坏，更换","南京精荣医疗器械有限公司"]
["中心实验室","二氧化碳培养箱更换电源板","合肥市科隆商贸有限公司"]
["门急诊手术室","过氧化氢灭菌器报警，经检测sv5电磁阀坏，维修","合肥琦达医疗用品有限公司"]
["脑外科(住院)","科室需要购买五套呼气细菌过滤器和集水杯","合肥良玉贸易有限公司"]
["放射科","GE乳腺机工作站显卡损坏，需更换显卡","云龙区浩华医疗器械维修部"]
["胸外科一病区","飞利浦监护仪M3001A模块主板坏，维修","安徽途安医疗技术服务有限公司"]
["胸外科一病区","MP40监护仪开机屏幕黑屏，经检测主板坏，维修","安徽途安医疗技术服务有限公司"]
["综合楼手术室","shenda鼻窦镜柱状透镜破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","30度施乐辉关节镜物镜打伤，柱状透镜破碎破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","西山MSB2A_W70弯接头转动卡顿，轴承锈蚀，维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["口腔科(门诊)","采购喷枪头","上海旭申医疗设备有限公司"]
["妇产科","UPS电池无法储电","蚌埠市龙子湖区易事特电子科技服务部"]
["放射科","西门子胃肠机无法检测滤线栅，床板运动受限，无法曝光","安徽锐珂商贸有限公司"]
["附院手术室","附院手术室维修美迪兰手术床手控盒","南京樾璟医疗科技有限公司"]
["附院手术室","工作手件内鞘维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["泌尿外科(住院)","输尿管镜物镜、外管、光束需更换","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["儿科(住院)","注射泵报错ERR，维修","浙江史密斯医学仪器有限公司"]
["医学工程部","短波紫外线治疗仪控制板和灯管需要更换","蚌埠市康能医疗科技有限公司"]
["附院手术室","电子胆道镜钳道漏水，维修","合肥合适商贸有限公司"]
["泌尿外科(住院)","导光束导光丝断裂，需维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","GE监护仪触摸屏破裂，编码器失效，需更换","杭州小蔡科技有限公司"]
["急诊外科(住院)","呼吸机氧电池更换","安徽西喜医疗科技有限公司"]
["儿科(住院)","MAQUET呼吸机更换氧电池，呼吸机空压机更换","安徽西喜医疗科技有限公司"]
["医学工程部","宾得纤支镜更换电源部分","宾得医疗器械（上海）有限公司"]
["麻醉科","人工心肺机更换调速电位器","上海普菲特医疗器械有限公司"]
["医学工程部","德尔格麻醉机更换电机","德尔格医疗设备（上海）有限公司"]
["检验科","灭菌器温度传感器损坏，需更换","安徽省万达生物科技有限公司"]
["门急诊手术室","病人转运车一台转运车双面轮坏，一台后背阻力支撑坏，维修","江苏欣华恒精密机械集团有限公司"]
["综合楼手术室","storz光纤内部导光束断裂，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","storz腹腔镜图像模糊，物镜损坏维修","珠海市和维克医疗设备有限公司"]
["综合楼手术室","shenda鼻窦镜图像模糊，柱状晶体断裂，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","酶标分析仪开关面板故障，需更换","安徽慈航生物科技有限公司"]
["胸外科一病区","胸外科购买飞利浦监护仪双有创模块一个","安徽省长洲信息技术有限公司"]
["儿科(住院)","氧舱门把手更换","安徽省万达生物科技有限公司"]
["康复医学科","高压氧舱ups电源老化需要更换","易事特集团股份有限公司安徽办事处"]
["康复医学科","空气波压力循环治疗仪腿套和臂套损坏，需要更换","蚌埠市康能医疗科技有限公司"]
["附院手术室","wolf工作手件支架断裂，维修。","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["放射科","GE DR球管小焦点无法曝光，更换球管","通气电气医疗贸易发展（上海）有限公司"]
["眼科(门诊)","投射式视野检查仪频繁报错，维修","重庆上邦医疗设备有限公司"]
["医学工程部","欧视博眼底相机 底座线路板损坏，需更换该线路板","欧视博医疗器械（上海）有限公司"]
["妇产科(住院)","氧气汇流排漏气严重，更换","新乡市红旗区凯丰医疗器械有限公司"]
["综合楼手术室","施乐辉关节镜柱状透镜破碎，ehplorent关节镜柱状透镜崩边，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","storz摄像系统主机摄像头识别不了，主机信号输出板坏，维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","m4美敦力动力系统手柄电机卡死，更换电机和轴承","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","施乐辉关节镜工作管、 鼻窦镜图像模糊，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["重症监护室(ICU)","更换冰毯温度探头4个","合肥润周医疗器械有限公司"]
["放射科","移动DR 遥控器电路烧坏","宁波市北仑区华医电子设备经营部"]
["消毒供应中心","水处理压力控制器损坏","杭州惠洁科技有限公司"]
["超声心动","东芝心脏彩超机器无法启动","南京晨之山医疗器械有限公司"]
["超声心动","东芝心脏彩超机器匹配层损坏严重，维修","南京龙亦鑫医疗器械有限公司"]
["超声心动","飞利浦彩超探头屏蔽线损坏严重，干扰严重，维修","南京龙亦鑫医疗器械有限公司"]
["超声波室","GE彩超探头起鼓严重，出现多处暗道，维修","南京晨之山医疗器械有限公司"]
["门急诊手术室","门急诊手术室需要购买广角镜支架","合肥一天半医疗器械有限公司"]
["综合楼手术室","施乐辉动力系统手柄报E6故障，电机损坏，维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","国产光纤亮度暗，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["\n放射科 ","移动DR机器球管小焦点损坏更换球管","锐珂亚太投资管理（上海）有限公司"]
["附院手术室","光纤导光束漏光维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["附院手术室","购买医用灌注泵感应膜20个","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["附院手术室","工作手件工作管维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["附院手术室","工作手件镜子及电切环工作管严重变形，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["儿科(住院)","Babylog8000呼吸机机头磨损严重无法产生空气","南京贝科维医疗器械有限公司"]
["眼科","眼科超声诊断仪探头坏","天津高视医疗技术服务有限公司"]
["放射科","移动DR球管灯丝故障，更换球管","锐珂亚太投资管理（上海）有限公司"]
["放射科","西门子胃肠机 床板撞地无法移动，不能曝光","蚌埠锐影医疗器械有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","shenda鼻窦镜二根维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["\n中心实验室 ","\n三气CO2培养更换氧气传感器\n","合肥市科隆商贸有限公司"]
["\n儿科(住院) ","呼吸机压力板故障","南京贝科维医疗器械有限公司"]
["\n放射科 ","飞利浦DR束光器电机烧毁，更换束光器","安徽锐珂商贸有限公司"]
["\n医学工程部 ","内科楼负压机组维修","四川港通医疗设备集团股份有限公司"]
["\n门急诊手术室 ","欣华恒手术床需要更换护栏开关两个及双面轮两个","江苏欣华恒精密机械集团有限公司"]
["血液净化中心","金宝机器漏血探测器和超滤单元故更换","合肥瑶海区惠医机电维修服务中心"]
["血液净化中心","金宝透析机电机故障","合肥瑶海区惠医机电维修服务中心"]
["血液净化中心","金宝透析机两台需维修","合肥瑶海区惠医机电维修服务中心"]
["血液净化中心","金宝透析机电导块、浓缩液接头故障","合肥瑶海区惠医机电维修服务中心"]
["血液净化中心","\n联合截然水机 水机预处理控制器故障，水机无法正常工作","南京滨特医疗科技有限公司"]
["\n肿瘤放疗科 ","TOMO配套的空压机需要进行年度保养","南京天齐压缩机工程有限公司"]
["脑外科","转运呼吸机减压阀坏，需要更换","合肥中和医疗器械有限公司"]
["\n胃镜室 ","万洁水处理系统的自动冲洗阀和压力阀损坏","杭州惠洁科技有限公司"]
["\n胃镜室 ","胃镜室的水处理系统更换材料","杭州惠洁科技有限公司"]
["\n胃镜室 ","奥林巴斯十二指肠镜抬钳器松脱，维修","合肥合适商贸有限公司"]
["\n胃镜室 ","奥林巴斯十二指肠镜抬钳器松脱，维修","合肥合适商贸有限公司"]
["\n胃镜室 ","宾得电子肠镜弯曲橡皮坏，维修","合肥庐阳区宾得医疗设备维修中心"]
["门急诊手术室","蔡司显微镜上下调解不了水平调解组件更换","卡尔蔡司（上海）管理有限公司"]
["医学工程部","真空泵三台，负压机组五台，保养","普旭真空设备国际贸易（上海）有限公司"]
["\n皮肤性病科(门诊) ","\n染料激光机器维修","赛诺龙医疗科技有限公司"]
["医学工程部","英格索兰空压机保养","合肥鑫威力机电设备有限公司"]
["妇产科","可视人流机探头损坏，维修","蚌埠市华宝医疗器械有限责任公司"]
["胸外科二病区","胸外二病区因科室需要，购买双有创模块一个","安徽省长洲信息技术有限公司"]
["综合楼手术室","购买预消毒新反射球一盒","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["综合楼手术室","storz鼻窦镜碎维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","施乐辉关节镜图像模糊，物镜破裂","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","wolf经皮肾镜透镜断裂，工作管弯曲","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","美敦力气钻润滑扩散器，购买润滑扩散器两盒，共8个","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["综合楼手术室","鼻窦镜两根，图像模糊，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","0度关节镜柱状透镜破碎，五叶钳需更换钢丝绳","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","美敦力手柄不转，经检测需更换轴承，马达","合肥木迪医疗科技发展有限公司"]
["综合楼手术室","鼻窦镜柱状透镜破碎","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","光纤、博进电钻、光纤、维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["\n门急诊手术室 ","storz冷光源更换电源板","合肥顶欣商贸有限公司"]
["儿科(住院)","婴幼儿氧舱测氧仪氧传感器更换","安徽省万达生物科技有限公司"]
["\n附院手术室 ","工作手件支架断裂，电切镜柱状透镜破碎\n ","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["\n附院手术室 ","storz冷光源更换电源板","合肥顶欣商贸有限公司"]
["\n附院手术室 ","电子胆道镜导光软管有针孔，维修","合肥合适商贸有限公司"]
["\n附院手术室 ","storz两条导光束亮度不够","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["口腔科(门诊) ","牙片机发生器模块报错","上海旭申医疗设备有限公司"]
["综合楼手术室","storz鼻窦镜无图像，柱状透镜破碎\n","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","负压泵进水，气压调节阀损坏，过滤器、真空腔有大量水渍","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["综合楼手术室","购买生理盐水电缆线一根","安徽慈航生物科技有限公司"]
["\n超声心动 ","东芝心脏彩超超声轨迹球无法正常使用","南京龙亦鑫医疗器械有限公司"]
["综合楼手术室","olympus工作手件、博进电钻工作手件更换新电极","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["\n放射科 ","\n飞利浦DR束光器不通电，机器无法曝光","安徽锐珂商贸有限公司"]
["\n放射科 ","移动DR车轮卡死，维修","锐珂亚太投资管理（上海）有限公司"]
["医学工程部","由于基建施工破路，氧气主管道需临时改道","安徽泓瑞医疗设备工程股份有限公司"]
["\n附院手术室 ","wisp30度腹腔镜光纤与导光束接口处破碎","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["医学工程部","迈瑞监护仪购买保修","安徽德珩信医疗器械经营有限公司"]
["消毒供应中心 ","\n清洗机干燥风机不能高速运行，不能达到正常干燥效果","上海点至医疗科技有限公司"]
["消毒供应中心 ","清洗机加热速度慢，更换加热丝","上海点至医疗科技有限公司"]
["\n重症监护室(ICU) ","\n亚低温治疗仪维修","合肥润周医疗器械有限公司"]
["\n支气管镜 ","\n冷冻治疗仪购买两个冷冻探头","国药控股安徽医疗器械有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","莱卡手术显微镜不能上下调节，调焦马达更换","天津高视医疗技术服务有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","M2美敦力手柄无法转动，电机损坏，线缆打结，需更换电机和线缆","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","30度storz腹腔镜光纤，柱状透镜，工作管，维修","珠海市和维克医疗设备有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","综合楼手术室购买钬激光保护镜片","安徽宜高微创医疗技术有限公司"]
["耳鼻喉科","PENTAX电子喉镜CCD损坏","合肥健和医疗设备有限公司"]
["\n儿科(住院) ","短板紫外线治疗仪灯管损坏","蚌埠市康能医疗科技有限公司"]
["血液净化中心","贝朗血透机维修","贝朗爱敦（上海）贸易有限公司"]
["血液净化中心","\n血透机维修","合肥瑶海区惠医机电维修服务中心"]
["\n消毒供应中心 ","清洗机灭菌器压力和温度质控","祁奚仪器设备检测（上海）有限公司"]
["儿科(住院)","阿童木暖箱加湿水箱槽盖损坏","安徽省万达生物科技有限公司"]
["超声波室","GE彩超机器硬盘损坏，报系统错误","南京宏亦鑫医疗器械有限公司"]
["超声波室","彩超探头护套及屏蔽层损坏","南京龙亦鑫医疗器械有限公司"]
["眼科","超声诊断仪超声探头坏","北京高视远望科技有限责任公司"]
["综合楼手术室","超乳手柄锁紧帽锁紧帽丢，定做一个","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","30度椎间孔镜 柱状透镜破碎，物镜损坏\n ","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","olympus电切镜柱状透镜破碎","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["\n心血管科 ","\n飞利浦监护仪血压模块坏","安徽途安医疗技术服务有限公司"]
["心血管科(住院)","除颤仪心电测不出来，须更换系统板","合肥国致医疗器械有限公司"]
["放射科","单板DR胸片架无法移动，检测电机损坏，需维修","安徽锐珂商贸有限公司"]
["放射科","移动DR机器升降杆无法运动","合肥锐珂商贸有限公司"]
["呼吸病科","伟康三台呼吸机更换锂电池、开关模块、电源管理板","安徽迪初商贸有限公司"]
["呼吸病科(住院)","菲利普监护仪血压模块更换血压板","南京格兰德电子设备有限公司"]
["\n消毒供应中心  ","史迪瑞灭菌器单向阀损坏","上海凯焱医疗设备有限公司"]
["\n附院手术室 ","storz气腹机开机乱码，更换电源板和高压阀，高低压隔膜","合肥顶欣商贸有限公司"]
["医学工程部","内科楼负压机组维修","四川港通医疗设备集团股份有限公司"]
["心血管科(住院)","菲利普监护仪无法开机，系统板坏","合肥国致医疗器械有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","腹腔镜镜头柱状透镜破碎","安徽立康医疗科技有限公司"]
["\n综合楼手术室 ","storz摄像头ccd及连接线损坏","安徽立康医疗科技有限公司"]
["消毒供应中心","4号洁定清洗机报错F21，经检测发现预热水箱液位传感器损坏","上海橙拜医疗设备有限公司"]
["消毒供应中心","切割机刀头损坏","山东新华医疗器械股份有限公司"]
["儿科(住院)","戴维暖箱温度传感器故障","南京健灵技术服务部"]
["放射科","菲利普DR机器主板和电源板烧坏","安徽锐珂商贸有限公司"]
["医学工程部","短波紫外线治疗仪原紫外线光导破裂","蚌埠市康能医疗科技有限公司"]
["呼吸病科(住院)","呼出端流量传感器需更换","合肥宝晨医疗科技有限公司"]
["呼吸病科(住院)","菲利普伟康呼吸机更换风扇模块外部组件，报警蜂鸣器，面板开关模块","安徽迪初商贸有限公司"]
["碎石治疗室","体外冲击波碎石机高压发生器损坏\n","南京市跃龙科技有限公司"]
["碎石治疗室","体外冲击波碎石机高压发生器故障","安徽凯沃医疗设备有限公司"]
["肿瘤妇科一病区","静脉血栓防治仪原足腿套破裂，需要更换","安徽华励医疗科技有限公司"]
["重症监护室(ICU)","迈柯唯ECMO设备电池需要更换","南京艾平医疗科技有限公司"]
["医学工程部","外科楼地下室负压机组闲置，搬到内科楼使用","蚌埠佳旺建筑装饰工程公司"]
["\n心血管科(住院) ","\nADS工作站升级 ","北京康健通联科技发展有限公司"]
["急诊外科(住院)","GE心电图机主控板损坏","安徽省鸿泽康泰医疗器械有限公司"]
["康复医学科","足下垂治疗仪左右腿两套主机输出排线损坏","安徽瑞德医疗器械销售有限公司"]
["\n胸外科(住院) ","菲利普监护仪主板坏","合肥国致医疗器械有限公司"]
["胃镜室","奥林巴斯电子胃镜肠镜维修","安徽省众途医学仪器有限公司"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}