{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":220,"n_cols":3,"rows_kept":220,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                              蚌埠医学院第一附属医院医疗设备\n                          维修服务项目公示\n     我单位现就以下医疗设备维修服务项目进行公示，公示期为2021年2月1日至2021年2月8日，如有异议，请在公示期内向医学工程部（联系电话：0552-3086956）书面反映，特此公告。\n"]
["设备使用科室","服务项目","服务商"]
["胃镜室","内镜清洗槽更换配件","南京皖斌医疗科技有限公司"]
["检验科","基因测序仪过滤阀更换","英潍捷基贸易有限公司"]
["检验科","血液分析仪穿刺吸样针坏更换","南京格兰德电子设备有限公司"]
["医学工程部","层流床搬迁、更换高效过滤器","合肥伯泰仪器设备有限公司"]
["医学工程部","卤钨灯更换，购买反应杯","安徽嘉事谊城医疗科技有限公司"]
["产科","耳声发射探头线损坏需更换","南京伟韬商贸有限公司"]
["儿科(住院)","更换湿化水罐，Y型接头，新生儿单加热管路","安徽文丰医院投资管理有限公司"]
["医学工程部","新生儿流量传感器","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["急诊内科(住院)","购买口鼻面罩","合肥海名医疗设备有限公司"]
["消毒供应中心","超声波清洗机更换液位计","安徽鑫众城国际贸易有限公司"]
["儿科(住院)","湿化器维修","合肥岐轩机电技术有限公司"]
["口腔科(门诊)","清洗机需更换水位传感器","安徽鑫众城国际贸易有限公司"]
["附院手术室","手术器械一批维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["附院手术室","电切镜维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["附院手术室","腹腔镜维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["门急诊手术室","磨钻手柄更换","合肥市金地贸易有限责任公司"]
["胃镜室","胃镜室的水处理滤料更换","杭州惠洁科技有限公司"]
["附院手术室","椎间异物钳、咬骨钳、光纤、单极线需要维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["附院手术室","图像模糊，柱状透镜破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["附院手术室","气腹机更换高低压阀，隔膜，流量传感器和管路做彻底清洁","合肥顶欣商贸有限公司"]
["中心实验室","流式细胞仪，信号处理板故障更换","苏州市跃业生物技术有限公司"]
["儿科(住院)","暖箱风机维修","南京健灵医疗科学仪器有限公司"]
["肿瘤手术室","附院手术室购买导光束两根","合肥顶欣商贸有限公司"]
["神经内科(住院)","冰毯更换冰毯和温度探头","合肥从周医疗器械有限公司"]
["附院手术室","电切镜维修","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["附院手术室","胸骨锯维修","上海维澈医疗器械有限公司"]
["呼吸病科","呼吸机更换开关组件","安徽柯利信贸易有限公司"]
["呼吸病科","呼吸机电源模块维修","郑州中骊仪器设备有限公司"]
["泌尿外科","碎石电极购买","深圳市慧康医疗器械有限公司"]
["放射科","准直器损坏，需更换准直器","蚌埠锐影医疗器械有限公司"]
["放射科","DR机不能曝光，经检测为高压通讯板损坏，需更换高压通讯板","蚌埠锐影医疗器械有限公司"]
["超声室","探头晶体损坏，图像缺失，无法正常使用","南京宏亦鑫医疗器械有限公司"]
["附院手术室","无图像，镜体前端破损，光束凹陷缺失，柱状晶体破裂，维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["附院手术室","需购买博进医用电池两个","上海博进医疗器械有限公司"]
["附院手术室","需购买医用钻清洁油4瓶","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["超声心动","系统数据损坏，需要更换系统硬盘","南京宏亦鑫医疗器械有限公司"]
["泌尿外科","碎石电极购买电极一批","深圳市慧康医疗器械有限公司"]
["医学工程部","摄像头连接线故障","上海起灵电子科技有限公司"]
["体检中心","机器主板更换","南京宏亦鑫医疗器械有限公司"]
["放射科","四台除湿机维修","蚌埠市龙子湖区永胜制冷技术服务部"]
["放射科","专用无线遥控手柄电路烧坏，更换遥控手柄","宁波市北仑区华医电子设备经营部"]
["消毒供应中心","风机高速运行损坏","上海橙拜医疗设备有限公司"]
["附院手术室","电机卡死，无法转动，轴承密封损坏","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["附院手术室","手柄发烫，电机性能下降，需更换电机","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["心血管科","操作板与主板连接线损坏，键盘损坏","安徽慈航生物技术有限公司"]
["医学工程部","综合楼手术室需购买气腹管12个，过滤器12个","合肥顶欣商贸有限公司"]
["门急诊治疗室","呼吸机呼气盒技术性错误报错，机器无法使用，维修呼气盒","青岛蓝翼电子技术有限公司"]
["儿科(住院)","湿化器主板老化损坏无法正常工作","南京格兰德电子设备有限公司"]
["血液净化中心","探头晶体损坏，探头缺失","南京宏亦鑫医疗器械有限公司"]
["医学工程部","柱状崩边，系统松动","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","两根鼻窦镜柱状透镜破碎","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","手柄线接头针断，电机卡死","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["附院手术室","线缆接头针断，电机坏无法转动，轴承锈蚀","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["医学工程部","visao耳钻手柄需配个锁扣配件","合肥木迪医疗科技发展有限公司"]
["放射科","DR探测器电缆损坏，接触不良","云龙区浩华医疗器械维修部"]
["医学工程部","合金镶片老化，不夹针，需更换","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","附院手术室购买碎石仪电极三根","南京万沣生物医学有限公司"]
["胃镜室","胃镜咬痕严重，弯曲部压扁，需要维修","合肥庐阳区宾得医疗设备维修中心"]
["儿科(住院)","临床使用呼吸机需购买呼吸配件：Y型接头","安徽文丰医院投资管理有限公司"]
["医学工程部","手术显微镜光导纤维断","镇江仪华光学仪器有限公司"]
["神经内科(住院)","呼吸机氧电池耗尽，需更换氧电池；购买集水杯","合肥良玉贸易有限公司"]
["放射科","机器前轮损坏导致推行时颠簸，维修前轮套件","合肥锐珂贸易有限公司"]
["医学工程部","开不了机，检测键盘面板坏更换","北京福田电子医疗仪器有限公司"]
["放射科","乳腺机工作站不能显示，更换显卡","云龙区浩华医疗器械维修部"]
["放射科","DR无法连接pacs，维修","云龙区浩华医疗器械维修部"]
["放射科","机器无法曝光，探测器连接异常，经检测为探测器电源损坏，更换探测器电源","云龙区浩华医疗器械维修部"]
["放射科","缩光器损坏,显示器显示异常","云龙区浩华医疗器械维修部"]
["皮肤性病科(门诊)","设备配件损坏，需购买配件","合肥安光大族医疗设备有限公司"]
["医学工程部","摄像头CCD损坏，连接损坏","合肥顶欣商贸有限公司"]
["消毒供应中心","医院消毒供应中心规范要求需每年对清洗机灭菌器进行压力温度检测"]
["血液净化中心","水处理机的反渗膜更换","南京滨特医疗科技有限公司"]
["血液净化中心","PE压力传感器故障，更换","贝朗爱敦贸易有限公司"]
["血液净化中心","电机马达故障，另机器快速接头密封圈老化漏水","费森尤斯"]
["泌尿外科","高压报错e01和e02，经检测需更换逆变组件和x射线球管","安徽凯沃医疗设备有限公司"]
["放射科","探测器电缆损坏需更换；系统损坏需重做系统并校准调试","云龙区浩华医疗器械维修部"]
["耳鼻喉科(门诊含急诊)","耳声发射设备探头坏，无法使用，需要更换","合肥美尚行仪器有限公司"]
["耳鼻喉科(门诊含急诊)","耳声发射上的6mm耳塞老化，无法使用，购买10个新耳塞","合肥美尚行仪器有限公司"]
["医学工程部","键盘组件损坏，需更换","迈盛医疗科技有限公司"]
["康复医学科(住院)","MOTOmed letto2刹车损坏，需要维修更换","江苏天瑞医疗器械有限公司"]
["医学工程部","腔镜抓钳，生物抓钳，双腔吸引管件，腔镜持针钳化，两个工作手件及内外鞘坏","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","柱状透镜破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","腹腔镜柱状透镜开胶，目镜罩破碎","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","三个双极电凝钳，两个腔镜，生物夹，工作手件，内外鞘出水口维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","光纤一头段，单孔抓钳多出损伤，双极电凝钳钳头损坏及陶瓷轴断裂","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["超声波室","探头主控板损坏，需要更换","南京宏亦鑫医疗器械有限公司"]
["医学工程部","髓核钳钳头变形，胸腔镜剪轴断裂，工作手件电极外绝缘断掉","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","腹腔镜柱状崩边，系统松动","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","电凝钳前端绝缘外管破损，陶瓷銷子坏","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["医学工程部","光纤段，维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["医学工程部","镜头物镜有划痕，保护片和物镜焊接在一起无法单独更换，需更换整个光路","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["医学工程部","柱状透镜破碎","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","柱状透镜破碎","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","手术显微镜光导纤维断，更换","镇江仪华光学仪器有限公司"]
["医学工程部","呼吸机质控检测仪更换氧电池","北京华瑞奥利科电子技术有限公司"]
["医学工程部","呼吸机机器空气接口处漏气更换顶针","德尔格医疗设备有限公司"]
["医学工程部","呼吸机电源板坏","青岛蓝翼电子技术有限公司"]
["妇产科","探头衰减严重需购买","蚌埠华宝医疗器械有限责任公司"]
["医学工程部","小儿踏车式肢体训练器上肢线束断需购买","蚌埠市康信生物技术有限公司"]
["胃镜室","清洗槽需要更换7个电动阀和4个灌流泵","南京皖斌医疗科技有限公司"]
["康复医学科(门诊)","机器调频板坏，需要更换","安徽耕石医疗设备有限公司"]
["医学工程部","电切环锁紧部分损坏，工作管变形，需维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["检验科","泵损坏，需维修","合肥思润生物科技有限公司"]
["急诊内科(住院)","呼吸机更换氧传感器","合肥良玉贸易有限公司"]
["胃镜室","原侧漏器坏，需更换新侧漏器","合肥庐阳区宾得医疗设备维修中心"]
["医学工程部","食道钳丢失螺丝，椎间孔异物钳内芯断裂","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","综合楼手术室钬激光需购买两个光纤保护镜片","安徽宜高微创医疗技术有限公司"]
["医学工程部","开机异响，高低压阀及隔膜坏，维修","合肥顶欣商贸有限公司"]
["中心实验室","需要更换新电磁阀","苏州市跃业生物技术有限公司"]
["医学工程部","摄像头主机故障无图像，经检测CCD坏，电缆线老化破损","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["肿瘤放疗科","TOMO配套的驱动MLC的空压机需要保养","南京天齐压缩机工程有限公司"]
["儿科(住院)","呼吸机维修","青岛蓝翼电子技术有限公司"]
["血液净化中心","水处理机的反渗膜更换","南京滨特医疗科技有限公司"]
["医学工程部","光束断，维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["医学工程部","图像模糊，柱状透镜破裂","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["医学工程部","图像模糊，柱状透镜破裂","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["儿科(住院)","采集卡坏，需要更换新采集卡","南京索图信息技术有限公司"]
["急诊外科(住院)","呼吸机呼吸阀膜片损坏，呼吸机无法使用，更换呼吸阀","南京格兰德电子设备有限公司"]
["医学工程部","缺少按钮，螺丝，电切环漏水，后柄松动，镜头松动","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["医学工程部","亮度不够维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["重症监护室(ICU)","镜子进水维修","浙江优亿医疗器械有限公司"]
["急诊外科(住院)","喉镜进水无法使用，维修","浙江优亿医疗器械有限公司"]
["门急诊手术室","门急诊手术室购买广角镜支架一个","半天医疗器械有限公司"]
["泌尿外科病区","输尿管镜损坏，需维修","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["泌尿外科(住院)","输尿管镜损坏，需维修","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["康复医学科","更换痉挛肌治疗仪电极线两个","蚌埠市康信生物技术有限公司"]
["胃镜室","电子胃镜钳子管道破，需要维修","合肥合适商贸有限公司"]
["综合楼手术室","销子断，维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","外鞘阀门碎，兰钳工作管断裂，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","镜体弯曲，钳道管管口开裂，光纤亮度不足，内部光学系统损坏，需维修","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["综合楼手术室","电机损坏维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","头部错位维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["镭疗室","后装机换源人工费","济南敦琪商贸有限公司"]
["医学工程部","陶瓷头缺失，头部撞击变形","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["医学工程部","夹不住针，需更换原装进口合金镶片","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","目镜罩破碎，需更换目镜罩","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","图像模糊，柱状透镜开胶","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["消毒供应中心","对清洗机灭菌器做压力和温度质控","祁奚仪器设备检测（上海）有限公司"]
["儿科(住院)","注射泵维修","浙江史密斯医学仪器有限公司"]
["急诊内科(住院)","纤维支气管镜防水帽和ETO压力帽脱落购买防水帽和ETO帽","合肥宝晨医疗科技有限公司"]
["急诊内科(住院)","呼吸机氧电池检测失效","合肥良玉贸易有限公司"]
["口腔科(门诊)","封口机维修","淄博恒瑞医疗器械技术开发有限公司"]
["放射科","移动机电池能力下降，更换电池","合肥锐珂贸易有限公司"]
["放射科","探测器电池损耗无法使用，更换探测器电池","合肥锐珂贸易有限公司"]
["呼吸病科","检测呼出端流量传感器坏，维修","合肥良玉贸易有限公司"]
["神经电生理室（原脑电图）","更换鞍式刺激器；脑电膏和清洁膏购备","南京润本医疗设备有限公司"]
["脑外科(住院)","注射泵开机报err，需要返厂维修","浙江史密斯医学仪器有限公司"]
["儿科(住院)","购买新流量传感器保证临床使用","安徽众智云锋科技有限公司"]
["肿瘤妇科(门诊)","设备云台损坏，需要更换","铜陵乔布医疗器械有限公司"]
["综合楼手术室","柱状透镜破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","柱状透镜破碎，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","博进钻电机不转，经检测电机老化，更换","上海博进医疗器械有限公司"]
["综合楼手术室","综合楼手术室购买医用加压器（灌注泵）的配件硅胶管4个","杭州优美有限公司"]
["综合楼手术室","马达动力传动受损，马达电缆传导受损","合肥金地贸易有限公司"]
["附院手术室","附院手术室购买夹持座20个","南京格兰德电子设备有限公司"]
["儿科(住院)","暖箱湿度传感器老化损坏无法正常使用","南京健灵医疗科学仪器有限公司"]
["消毒供应中心","电导率仪购买","杭州惠洁科技有限公司"]
["综合楼手术室","图像模糊，系统进水，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","物镜打坏并进水，维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["呼吸病科","ups电源损坏，维修","易事特集团股份有限公司安徽办事处"]
["消毒供应中心","灭菌器真空泄露需购买新密封圈","合肥冠业电子科技有限公司"]
["儿科(住院)","暖箱干燥电机噪音过大，电机更换","南京健灵医疗科学仪器有限公司"]
["儿科(住院)","暖箱温度传感器损坏，更换","南京健灵医疗科学仪器有限公司"]
["病理科","显微镜保养维修","祁阳县语溪镇永兴医疗光学仪器厂"]
["胃镜室","水处理系统电磁阀坏，更换","杭州惠洁科技有限公司"]
["胸外科一病区","pb840需更换氧气传感器","合肥良玉贸易有限公司"]
["儿科(住院)","购买呼吸机配件：Y型接头两个","安徽文丰医院投资管理有限公司"]
["儿科(住院)","购买新生儿流量传感器","安徽柏盛医疗用品有限公司"]
["门急诊手术室","门急诊购买蒸汽灭菌器消毒盒一个","安徽省登峰医疗器械有限公司"]
["心血管科(住院)","心电图机主板坏更换","南京格兰德电子设备有限公司"]
["医学工程部","外科楼负压机组保养","四川港通医疗设备集团股份有限公司"]
["附院手术室","附院手术室购买导光束两根","合肥顶欣商贸有限公司"]
["附院手术室","附院手术室购买双电极导线一个","合肥顶欣商贸有限公司"]
["中心实验室","工作站主板和联机板维修","苏州市跃业生物技术有限公司"]
["中心实验室","更换电磁阀","苏州市跃业生物技术有限公司"]
["综合楼手术室","弹道组件磨损，单子堵头碎裂，单子卡死需维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","综合楼手术室购买光纤保护镜片两个","安徽宜高微创医疗技术有限公司"]
["综合楼手术室","光纤断需维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["急诊外科(住院)","喉镜进水无法使用需维修","浙江优亿医疗器械有限公司"]
["超声波室","BF板损坏需更换","安徽倍特尔医疗器械有限公司"]
["消毒供应中心","灭菌器4台和蒸汽发生器一台的压力表效验，安全阀效验","安徽惠之源医疗科技有限公司"]
["综合楼手术室","手柄更换轴承及电机","合肥木迪医疗科技发展有限公司"]
["综合楼手术室","手柄维修","安徽创鼎医疗用品有限公司"]
["附院手术室","手术器械一批维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["口腔科(门诊)","真空消毒锅报错，需维修","北京同心行科贸有限公司"]
["口腔科(门诊)","三用枪螺丝弹簧和按钮较易损，购买一批","上海旭申医疗设备有限公司"]
["肿瘤妇科一病区","治疗仪压力套破裂，需要更换","安徽华励医疗科技有限公司"]
["急诊内科(住院)","降温帽损耗，需购买三个降温帽","珠海和佳医疗设备股份有限公司"]
["急诊内科(住院)","呼吸机氧电池耗尽，需更换氧电池","安徽西喜医疗科技有限公司"]
["胃镜室","ERCP小C更换电池","飞利浦（中国）投资有限公司"]
["儿科(住院)","购买阿童木暖箱静电过滤棉，用于暖箱空气过滤","蚌埠市康信生物技术有限公司"]
["超声波室","机器BF板损坏需更换","南京晨之山医疗器械有限公司"]
["超声心动","机器显卡损坏需更换","南京宏亦鑫医疗器械有限公司"]
["消毒供应中心","灭菌器维修","北京慧能思高医疗器械有限公司"]
["胃镜室","i7000光源灯泡需要更换","合肥庐阳区宾得医疗设备维修中心"]
["呼吸病科","马奎呼吸机氧电池更换","安徽西喜医疗科技有限公司"]
["支气管镜","冷冻治疗仪探头坏购买两个","国药控股安徽医疗器械有限公司"]
["医学工程部","生化分析仪更换探针机构","合肥典浩伏医疗器械有限公司"]
["消毒供应中心","灭菌器S3阀芯损坏","北京慧能思高医疗器械有限公司"]
["综合楼手术室","摄像头驱动主板坏","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","施乐辉冷光源高压点灯装置坏，维修高压点灯装置，更换灯架","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","莱卡显微镜电源板烧坏维修","郑州中骊仪器设备有限公司"]
["综合楼手术室","手术器械维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["综合楼手术室","鼻窦镜柱状晶体碎裂维修","芜湖安丰医疗设备服务有限公司"]
["胸外科一病区","呼吸机需更换比例电磁阀","合肥良玉贸易有限公司"]
["门急诊手术室","气腹机更换高压阀芯及高低压隔膜","合肥顶欣商贸有限公司"]
["放射科","移动机电池损耗更换","合肥锐珂贸易有限公司"]
["急诊外科(住院)","UST-9123腹部探头更换","南京精荣医疗器械有限公司"]
["心电图","心电图键盘膜坏维修","安徽省鸿泽康泰医疗器械有限公司"]
["消毒供应中心","供应室清洗腔镜较多，洁定清洗机清洗架加装喷头","迈柯唯医疗设备有限公司"]
["心电图","福田心电图机屏碎更换","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["医学工程部","内科楼空气压缩机保养","南京天齐压缩机工程有限公司"]
["综合楼手术室","博进电钻电机轴承坏","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["综合楼手术室","更换透镜组","合肥顶欣商贸有限公司"]
["综合楼手术室","腹腔镜柱状晶体破裂维修","合肥顶欣商贸有限公司"]
["综合楼手术室","摄像头连接线坏更换","合肥顶欣商贸有限公司"]
["附院手术室","附院手术室购买医用加压器硅胶管两套","杭州优美医疗设备有限公司"]
["附院手术室","手术器械一批维修","淄博凯盛医疗器械维修有限公司"]
["镭疗室","放射源维修","济南敦琪商贸有限公司"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}